BioCLIA Autoimmune Reagent Kit, GAD

(Essai immunologique microparticulaire chimiluminescent)

| Taille du kit | No. Cat. | Code de GTIN |
| --- | --- | --- |
| 50 Tests/kit | MY00142 | 06924030402570 |
| 100 Tests/kit | MY00193 | 06924030403089 |

USAGE PRÉVU

L'essai BioCLIA Autoimmune Reagent Kit, GAD est destiné à la mesure quantitative in vitro des anticorps dirigés contre le GAD dans le sérum humain comme une aide dans le diagnostic de diabète insulino-dépendant de type 1 (IDDM), Type 1 en conjonction avec d’autres résultats de laboratoire et cliniques. Il s'agit d'un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à un usage professionnel en laboratoire.

RÉSUMÉ ET EXPLICATION DU TEST

Le diabète insulino-dépendant de type 1 (IDDM) de type 1 est causé par la destruction auto-immune des cellules bêta pancréatiques. 1, 2 Cette pathogenèse auto-immune sélective provoque l’élimination complète de la sécrétion d’insuline. La preuve immunologique a été démontrée par la présence d'auto-anticorps spécifiques aux cellules des îlots dans les sérums IDDM. 3 Au moins trois auto-anticorps ont été identifiés contre les composants antigéniques des cellules des îlots chez les diabétiques de type 1. Ces auto-anticorps sont spécifiquement dirigés contre le(s) composant(s) antigénique(s) des cellules des îlots, l'acide glutamique decarboxylase et l'insuline. 4 L’acide glutamique décarboxylase (GAD) est l’enzyme biosynthétique de l’inhibiteur de neurotransmetteur acide gamma-amino butyrique, GABA. 5 Deux formes de GAD, 65 KDa et 67 KDa, sont produites par un seul gène et sont très homogènes. 6, 7 GAD 65 kDa et GAD 67 kDa ont été identifiés dans les cellules du cerveau et des îlots et sont exprimés de manière différentielle dans le pancréas humain, de rat et de souris. 8 Étant donné que le diabète est une maladie auto-immune chronique impliquant la destruction des cellules bêta, une prédiction précoce et précise de l’apparition de la maladie au stade préclinique (asymptomatique) aidera à intervenir dans la destruction des cellules des îlots et à préserver la masse bêta-cellulaire maximale possible. Le dépistage des populations à haut risque, pour l'ensemble des trois auto-anticorps (ICA, IAA et DAG) contribuera soit à prévenir, soit à ralentir l'apparition de la maladie. Un groupe à haut risque (asymptomatique) avec un résultat positif pour deux auto-anticorps ou plus, est susceptible de développer un IDDM, généralement au cours des 5 à 7 prochaines années. 9

PRINCIPES DE LA PROCÉDURE

L'essai BioCLIA GAD est un immunodosage en deux étapes utilisant une technologie chimiluminescente basée sur des microparticules marquées par une enzyme.

Dans la première étape, la microparticule magnétique recouverte d'antigène GAD, le sérum humain et l'antigène GAD biotinylé sont mélangés dans une cuvette, ce qui permet aux anticorps anti-GAD du patient de se lier. Deuxièmement, après incubation, le GAD biotinylé non lié et la matrice d'échantillon sont éliminés par lavage, et les complexes immuns granules-antigène GAD-anticorps contre GAD-antigène GAD-biotine sont conservés à l'aide d'un séparateur magnétique. Troisièmement, la phosphatase alcaline conjuguée à la streptavidine est ajoutée. Quatrièmement, après incubation, les conjugués enzymatiques en excès sont éliminés par lavage et finalement l'enzyme liée est détectée par addition de substrat chimioluminescent. L'intensité de l'unité de lumière relative (ULR) est proportionnelle à la quantité d'anticorps anti-GAD. Selon la courbe standard de concentration d'IgG RLU spécifiques anti-GAD, la RLU testée peut être interprétée comme la concentration d'anticorps anti-GAD dans l'échantillon exprimée en UI/mL.

Pour la quantification des anticorps anti-GAD, l'essai BioCLIA GAD utilise une courbe maîtresse d'étalonnage prédéfinie spécifique au lot qui est téléchargée dans l'instrument par le code-barres de la courbe maîtresse d'étalonnage du réactif. La courbe maîtresse d'étalonnage est créée lors de la fabrication à l'aide d'étalons internes traçables au matériau étalon de l'OMS (code NIBSC : 97/550). Sur la base de la courbe maîtresse d'étalonnage et des résultats obtenus en exécutant les deux calibrateurs, une courbe de travail spécifique à l'instrument est créée et puis utilisée pour calculer les unités internationales (IU)/mL à partir de la RLU obtenue pour chaque échantillon.

AVERTISSEMENTSET PRECAUTIONS

•	À usage professionnel de diagnostic in vitro exclusivement.

•	Utilisé sur les instruments BioCLIA 6500 et BioCLIA 500 exclusivement.

•	Ne pas utiliser les réactifs au-delà des dates de péremption.

•	Le kit contient des matériaux d'origine humaine. Toutes les précautions recommandées pour la manipulation des dérivés du sang doivent être prises. Veuillez vous référer aux réglementations de sécurité en vigueur en laboratoire et aux bonnes pratiques de laboratoire.

•	Les déchets liquides et solides provenant de BioCLIA 6500 et BioCLIA 500 doivent également être traités conformément aux réglementations Nationales ou Locales.

•	Une fois ouverte, la cartouche du réactif doit être stockée dans le carrousel réfrigéré de l'instrument. Lors du premier placement du réactif dans l'instrument, veillez à ne pas renverser les réactifs.

•	Les réactifs renversés doivent être nettoyés immédiatement. Respectez toutes les réglementations environnementales Nationales et Locales lors de l'élimination des déchets.

Un nettoyage ou un rinçage inadéquat de l'instrument peut entraîner une contamination chimique des réactifs. Les résidus de produits chimiques de laboratoire courants tels que le formol, l'eau de javel, l'éthanol ou le détergent peuvent perturber l'essai. Assurez-vous de suivre la procédure de nettoyage recommandée telle qu’indiqué dans le manuel d’utilisation BioCLIA 6500 et BioCLIA 500.

Précautions

•	L'essai contient du ProClin 300 0,0015 % ~ 3 % comme agent conservateur et peut provoquer une réaction allergique cutanée par contact avec la peau. Évitez le contact avec la peau. Portez des gants de protection, des vêtements de protection et des lunettes de protection.

•	L'essai contient du TritonX-405 0,0015 %~0,5 % comme tensioactif et peut provoquer une réaction allergique cutanée par contact avec la peau. Évitez le contact avec la peau. Portez des gants de protection, des vêtements de protection et des lunettes de protection.

•	Tout incident grave impliquant le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside l'utilisateur et/ou le patient.

MATÉRIAUX FOURNIS

•	Antigène	 Antigène biotinylé dans un tampon Tris 0,02 M (pH 8) avec stabilisateur.

Conservateurs : 0,0015 %＜ProClin 300 < 3 %.

Tensioactif : 0,0015 %＜Triton X-405 < 0,5 %.

•	Conjugé	 Streptavidine marquée à la phosphatase alcaline (AP) dans un tampon Tris 0,1 M (pH 8) avec stabilisateur.

Conservateurs : 0,0015 %＜ProClin 300 < 3 %.

•	Microparticule	 Antigène lyophilisé recouvert sur des microparticules dans du Tris 0,02 M (pH 8).

Conservateurs : 0,0015 %＜ProClin 300 < 3 %.

| Composants | 50 Tests/Kit | 100 Tests/Kit |
| --- | --- | --- |
| Antigène | 1x2,5 mL | 1x5 mL |
| Conjugé | 1x6,75 mL | 1x13,5 mL |
| Microparticule | 1xsq 4 mL* | 2xsq 4 mL* |

*sq 4 mL : Chaque bouteille reconstituée avec 4 mL d’eau distillée avant d'utiliser.

MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES FOURNIS SÉPARÉMENT

| Produit | No. CATALOGUE |
| --- | --- |
| BioCLIA Autoimmune Calibrator Set, GAD | MY00244 (2x1 mL) MY00295 (4x1 mL) |
| BioCLIAAutoimmuneControlSet, GAD | MY00346 (2x1 mL) MY00397 (4x1 mL) |
| BioCLIASampleDiluentI | MY00965 |
| BioCLIASystemWashBuffer | MY00404 |
| BioCLIASystemSubstrate | MY00405 |
| BioCLIA6500 | MA00243 |
| BioCLIA500 | MA00502 |
| BioCLIACuvettes | MA00244(2000pcs/bag) MA00549(65pcs/box) |
| BioCLIA Silicone gasket (Small) | MV00195 |
| BioCLIA Silicone gasket (Large) | MV00196 |

MATÉRIAUX REQUIS

•	Eau distillée ou déminéralisée

STOCKAGE ET STABILITÉ

•	Conserver le kit à 2-8 ℃.

•	La durée de conservation du kit non ouvert est de 12 mois.

•	Les réactifs ouverts ou les réactifs à bord peuvent être utilisés pendant 28 jours successifs. Le logiciel de l'instruiment BioCLIA surveille l'expiration intégrée (en cours d'utilisation) de la cartouche du réactif. Le système ne permettra pas l'utilisation d'un réactif périmé.

PRÉLÈVEMENT, STOCKAGE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS

•	Le sérum veineux peut être utilisé.

•	Prélever des échantillons de sang en utilisant les procédures standard.

•	Le sérum à tester doit être clair et exempt d'hémolyse.

•	Les échantillons troubles doivent être clarifiés par centrifugation à 5 000 tr/min pendant 5 minutes avant utilisation. Pour les échantillons avec la présence de fibrine, assurez-vous que la formation complète de caillots a eu lieu avant la centrifugation des échantillons. Certains échantillons, en particulier ceux provenant de patients recevant un traitement anticoagulant, peuvent nécessiter une augmentation du temps de coagulation.

•	Les échantillons peuvent être réfrigérés à 2-8 °C jusqu'à sept jours ou conservés à -20 °C jusqu'à six mois.

•	Les échantillons peuvent être conservés à bord sur l'instrument BioCLIA à température ambiante (18-25 °C) jusqu'à 2 heures.

•	Éviter les congélations et décongélations répétées.

MODE OPÉRATOIRE

Des informations détaillées sur le fonctionnement de l'instruiment BioCLIA peuvent être obtenues dans le Manuel d’Utilisation de l'Instrument.

Notez qu'il est important d'effectuer toutes les procédures de maintenance de routine pour des performances optimales.

Reconstitution de Microparticule Lyophilisée

Reconstituez l'antigène lyophilisé recouvert de microparticules avec de l'eau distillée (4 ml d'eau distillée par bouteille). Mélangez pendant plus de 30 minutes à basse vitesse et transférez la solution dans le flacon de microparticule vide fourni. Pour la taille du kit de 100 Tests/Kit, l'utilisateur doit transférer les deux flacons de solution de microparticule reconstituée dans le flacon de microparticule vide fourni avant d'utiliser.

Calibration

Le BioCLIA Autoimmune Reagent Kit utilise une courbe maîtresse prédéfinie, spécifique au lot qui est téléchargée dans l'instrument via le code-barres fourni dans le kit. Sur la base des résultats des deux calibrateurs, la courbe de calibration spécifique à l’instrument est générée et est utilisée pour calculer la concentration à partir du ULR obtenu pour chaque patient.

Veuillez étalonner avant la première utilisation pour chaque nouveau lot de réactifs, et tous les 28 jours par la suite. Le logiciel ne permettra pas l'utilisation du lot si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Contôle

La procédure de contrôle doit être effectuée avant d'analyser les échantillons chaque jour. Les utilisateurs peuvent également ajuster la période de la procédure de contrôle en fonction de leur propre fréquence de laboratoire.

Chaque laboratoire doit établir ses propres plages de référence.

Réalisation de l’analyse

1.	Placez le kit dans n'importe quelle position vide de la chambre de réactif de l'instrument BioCLIA. Les détails du kit peuvent être téléchargés dans l'instrument en scannant le code-barres du réactif et peuvent également être définis manuellement.

2.	Les informations du calibrateur/contrôle qualité sont identifiées automatiquement lors de la lecture de leur code-barres des calibrateurs/contrôles à leur introduction dans l’analyseur.

3.	L'échantillon à tester est placé sur la chambre du rack d'échantillons de l'instrument et les informations de test correspondantes sont éditées via le logiciel pilotant l'instrument.

4.	Démarrez la procédure d'opération et toutes les étapes de traitement du calibrateur / contrôle qualité / échantillon seront exécutées automatiquement.

CALCUL DES RÉSULTATS

Le calcul et l'interprétation des résultats seront effectués automatiquement par le logiciel sur l'instrument BioCLIA.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les échantillons avec une concentration <10 IU/mL doivent être interprétés comme négatifs ;

Les échantillons avec une concentration ≥10 IU/mL doivent être interprétés comme positifs.

Les résultats du test ne reflètent que la quantité d'IgG spécifique de l'antigène présente dans l'échantillon et doivent être diagnostiqués en conjonction avec d'autres résultats de laboratoire et cliniques.

DÉTERMINATION DE LA VALEUR SEUIL

120 échantillons cliniques, dont 30 sérums positifs, 30 sérums négatifs, 30 plasmas positifs et 30 plasmas négatifs ont été collectés et évalués. Les résultats de 120 échantillons cliniques testés par BioCLIA Autoimmune. Les résultats ont été analysés à l'aide de la fonction d'efficacité du récepteur (courbe ROC) et la valeur seuil a été déterminée à 10 IU/mL.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PRÉCISION / RÉCUPÉRATION ENRICHIE

Cet essai se compose de deux échantillons de référence (faible, élevé) qui sont traçables à la norme anti-GAD de l'OMS, code CNS : 97/550. Les matériaux de référence sont testés en triple pour obtenir une valeur de M, et calculé comme suit : Écart mesuré = (M - valeur théorique) / valeur théorique x 100 %. *

| Échantillons (IU/mL) | Conc. Moy. | Exp. | Déviation mesurée |
| --- | --- | --- | --- |
| Échantillon 1 (bas) | 9,76 | 10 | -2,4 % |
| Échantillon 2 (élevé) | 500,64 | 500 | 0,1 % |

*Données représentatives ; les résultats dans les laboratoires individuels peuvent différer de ces données.

TRAÇABILITÉ

La concentration d'anticorps anti-GAD peut être attribuée à la norme anti-GAD de l'OMS, code CNS : 97/550.

PRÉCISION

Une étude basée sur les orientations du (NCCLS) document EP-A 18 a été réalisée.

Précision intra-essai : Quatre échantillons (négatifs, faibles, modérés et élevés) ont été prélevés et testés avec 10 répétitions pour chacun dans un cycle. Le coefficient de variation (CV) a été calculé pour chacun des quatre échantillons. Les résultats de précision intra-essai sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Précision inter-essai : Quatre échantillons (négatif, faible, modéré et élevé) ont été prélevés et testés avec 4 répétitions en une seule analyse, deux analyses par jour pendant 10 jours. Le coefficient de variation (CV) a été calculé pour chacun des quatre échantillons. Les résultats de précision inter-essai sont présentés dans le tableau ci-dessous. *

| Précision intra-essai : CV < 10 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intra-Essai | Échantillon1 | Échantillon2 | Échantillon3 | Échantillon4 |
| Moyen (RU/mL) | 5,03 | 47,77 | 492,85 | 1481,13 |
| CV | 2,9 % | 3,0 % | 2,97 % | 3,17 % |

| Précision inter-essai : CV < 15 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inter-Essai | Échantillon1 | Échantillon2 | Échantillon3 | Échantillon4 |
| Moyen (RU/mL) | 5,01 | 47,36 | 491,27 | 1497,55 |
| CV | 2,4 % | 3,6 % | 5,1 % | 8,7 % |

*Données représentatives ; les résultats dans les laboratoires individuels peuvent différer de ces données.

LIMITE DE BLANC / DETECTION (LDB/LDD)

La LDB/LDD a été déterminé conformément à la directive CLSI EP17-A. L'essai est conçu pour avoir une LdB/LdD ≤ 0,5 IU/mL.

LINÉARITÉ

La plage linéaire de l'essai est de 2,5 à 2000 IU/mL.

La plage linéaire a été déterminée en diluant en série un échantillon contenant des niveaux élevés d'IgG spécifiques de l'antigène avec un échantillon négatif et couvrant toute la plage linéaire de l'essai selon le schéma CLSI EP6-A. La valeur attendue a été tracée par rapport à la valeur observée, et une analyse de régression linéaire a été effectuée pour obtenir les valeurs de pente, d'interception et de coefficient de corrélation (r). Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous* :

| Pente | Ordonnée à l'origine | r |
| --- | --- | --- |
| 0,99 | -0,71 | 0,99 |

*Données représentatives ; les résultats dans les laboratoires individuels peuvent différer de ces données.

INTERFÉRENCE

Aucune interférence n’a été observée avec la bilirubine, l’hémoglobine, les triglycérides, le facteur rhumatoïde (FR) et les anticorps anti-souris humains (AASH) aux niveaux indiqués ci-dessous.

•	Bilirubine ≤ 40 mg/dL ;

•	Hemoglobin ≤ 150 mg/dL ;

•	Triglycerides ≤ 1.000 mg/dL ;

•	Facteur rhumatoïde (FR) ≤ 1.000 IU/mL ;

•	Anticorps anti-souris humains (AASH) ≤ 2.000 ng/mL.

COMPARAISON DES MÉTHODES

La comparaison des méthodes a été mise en œuvre en comparant les résultats d'échantillons cliniques de l'essai aux résultats de l'essai prédit. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Échantillon clinique |  | BioCLIA Autoimmune Reagent Kit, GAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | + | Total |
| Méthode Prédite | - | 57 | 3 | 60 |
|  | + | 2 | 38 | 40 |
|  | Total | 59 | 41 | 100 |

| Sensibilité | 95 % |
| --- | --- |
| Spécificité | 95 % |
| Accord total | 95 % |

LIMITES

•	L'efficacité de ce kit n'est confirmée que pour le sérum/plasma humain, l'applicabilité des autres types d'échantillons n'est pas vérifiée.

•	Des résultats fiables et reproductibles seront obtenus lorsque le mode opératoire est effectué conformément aux instructions et dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.

•	Le diagnostic clinique ne doit pas être établi sur les résultats d'un seul résultat de test, mais doit être interprété avec tous les résultats cliniques et de laboratoire.

SYMBOLES

|  | Antigène biotinylé |
| --- | --- |
|  | Anticorps IgG anti-humain marqué AP |
|  | Microparticules recouvertes d'antigène |
|  | Reconstituer avec de l’eau distillée avant d’utiliser |

|  | Numéro de Catalogue |  | Utiliser par date |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dispositif médical de diagnostic In Vitro |  | Numéro de Lot |
|  | Conserver entre +2℃ et +8℃ |  | Consulter les Instructions d'Utilisation |
|  | Fabricant |  | Représentant Autorisé dans la Communauté Européenne |
|  | Marquage CE |  | Contient Suffisamment pour<n>Tests |
|  | Risque Biologique |  | Avertissement GHS07 |

RÉFÉRENCES

1.	Cooke A. An overview on possible mechanisms of destruction of the insulin-producing beta cell. Curr Top Microbiol Immunol 1990;164:125-42.

2.	Harrison L, Campbell I, Colman P, Chosich N, Kay T, Tait B, et al. Type 1 diabetes: immunology and immunotherapy. Adv Endocrinol Metab 1990;1:35-94.

3.	Bottazzo GF, Florin-Christensen A, Doniach D. Islet-cell antibodies in diabetes mellitus with autoimmune polyendocrine deficiencies. Lancet 1974;2:1279-83.

4.	Colman PG, Nayak RC, Campbell IL, Eisenbarth GS. Binding of cytoplasmic islet cell antibodies is blocked by human pancreatic glycolipid extracts. Diabetes 1988;37:645-52.

5.	Erlander MG, Tobin AJ. The structural and functional heterogeneity of glutamic acid decarboxylase: a review. Neurochem Res 1991;16:215-26.

6.	Christgau S, Schierbeck H, Aanstoot H, Aagaard L, Begley K, Kofod H, et al. Pancreatic beta cells express two autoantigenic forms of glutamic acid decarboxylase, a 65-kDa hydrophilic form and a 64-kDa amphiphilic form which can be both membrane-bound and soluble. J Biol Chem 1991;266:21257-64.

7.	Clare-Salzler MJ, Tobin AJ, Kaufman DL. Glutamate decarboxylase: an autoantigen in IDDM. Diabetes Care 1992;15:132-35.

8.	Giorda R, Peakman M, Tan K, Vergani D, Trucco M. Glutamic acid decarboxylase expression in islets and brain. The Lancet 1991;338:1469-70.

9.	Kamalesh M, Karasik A, Srikanta S. Islet cell antibodies as predictors of insulin-dependent diabetes mellitus. Pract. Cardiol 1986;12:79-91.

10.	US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens. Jan 2001.

11.	US Department of Health and Human Services. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, Fourth Edition. Washington, DC: US Government Printing Office, May 1999.

12.	World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual. Geneva: World Health Organization. 2004.

13.	Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline - Third Edition. CLSI Document M29-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2005.

HOB Biotech Group Corp., Ltd.

C6 Building, No. 218 Xinghu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215123, Chine

HOB Biotech Group Corp., Ltd.

C6 Building, No. 218 Xinghu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215123, Chine

INFORMATIONS DE CONTACT :

TEL (+86)512-69561996

Fax (+86)512-62956652

SITE INTERNET : www.hob-biotech.com

SERVICE CLIENT : TEL (+86)4008601202

REPRÉSENTANT EUROPE : Emergo Europe

ADRESSE/EMPLACEMENT :

Prinsessegracht 20, 2514 AP La Haye, Pays-Bas

Le eIFU est disponible sur le site Internet :

http://en.hob-biotech.com/usercenter/login.aspx

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour une assistance technique, contactez votre Distributeur National.

Date d'émission : 28 sept. 2022

Numéro de contrôle des modifications : CN22092E

Version : A/0 (FR)