BioCLIA Autoimmune Reagent Kit, ICA

(Essai immunologique microparticulaire chimiluminescent)

| Taille du kit | No. Cat. | Code de GTIN |
| --- | --- | --- |
| 50 Tests/kit | MY00144 | 06924030402594 |
| 100 Tests/kit | MY00195 | 06924030403102 |

USAGE PRÉVU

L'essai BioCLIA Autoimmune Reagent Kit, ICA est destiné à la mesure quantitative in vitro des anticorps dirigés contre le ICA dans le sérum humain comme une aide dans le diagnostic de diabète insulino-dépendant de type 1 (IDDM), Type 1 en conjonction avec d’autres résultats de laboratoire et cliniques. Il s'agit d'un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à un usage professionnel en laboratoire.

RÉSUMÉ ET EXPLICATION DU TEST

Le diabète insulino-dépendant de type 1 (IDDM) de type 1 est causé par la destruction auto-immune des cellules bêta pancréatiques. 1, 2 Cette pathogenèse auto-immune sélective provoque la perturbation complète de la sécrétion d'insuline. La preuve immunologique a été démontrée par la présence d'auto-anticorps spécifiques aux cellules des îlots dans les sérums IDDM. 3 Au moins trois auto-anticorps ont été identifiés contre les composants antigéniques des cellules des îlots chez les diabétiques de type 1. Ces auto-anticorps sont spécifiquement dirigés contre les composants antigéniques des cellules des îlots, l'acide glutamique decarboxylase et l'insuline. 4

Les anticorps anti-cellules des îlots sont présents chez 70 % des patients présentant un IDDM d'apparition récente, contre 0,1 à 0,5 % de la population témoin non diabétique. 5 ICA sont également détectés chez les parents au premier degré de patients atteints d'IDDM. Ces personnes constituent un segment de la population, qui présente un risque élevé de développer un IDDM. Plusieurs études ont rapporté que les parents au premier degré ICA-positifs des patients avec IDDM ont ensuite développé un diabète. 6 D'autres études ont également montré que la présence d'ICA et d'IAA dans le sérum est un indicateur d'une probabilité accrue de développer un IDDM. 7 Par conséquent, la détection sérologique de l'ICA peut être un outil puissant pour le diagnostic précoce de l'IDDM. L'importance de ces auto-anticorps en tant que marqueurs de l'IDDM est également illustrée par leur présence chez des personnes non diabétiques qui finissent par développer un IDDM. Le dépistage des populations à haut risque, pour l'ensemble des trois auto-anticorps (ICA, IAA et ICA) contribuera soit à prévenir, soit à ralentir l'apparition de la maladie. Un groupe à haut risque (asymptomatique) avec un résultat positif pour deux auto-anticorps ou plus, est susceptible de développer un IDDM, généralement au cours des 5 à 7 prochaines années.

PRINCIPES DE LA PROCÉDURE

BioCLIA Autoimmune Reagent Kit est un immunodosage en deux étapes. Dans la première étape, la microparticule magnétique recouverte de streptavidine, l'antigène biotinylé et l'échantillon de sérum/plasma humain sont mélangés dans un tube à essai, ce qui permet à l'anti-antigène spécifique du patient de se lier. Deuxièmement, après incubation, une étape de lavage élimine les molécules non liées et non spécifiquement liées. Par la suite, des anticorps anti-IgG humaines marqués par une enzyme sont ajoutés et ceux-ci se lient au complexe IgG-antigène. Après incubation, une deuxième étape de lavage élimine le complexe enzyme-IgG-antigène non lié. Ensuite, l'ajout de substrat entraîne l'émission de lumière et l'intensité de l'unité de lumière relative (ULR) est mesurée. L'intensité de l'unité de lumière relative (ULR) est proportionnelle à la quantité d'IgG spécifique de l'antigène présente dans l'échantillon.

Le BioCLIA Autoimmune Reagent Kit utilise une courbe maîtresse prédéfinie, spécifique au lot qui est téléchargée dans l'instrument via le code-barres fourni dans le kit. Sur la base des résultats des deux calibrateurs, la courbe de calibration spécifique à l’instrument est générée et est utilisée pour calculer la concentration à partir du ULR obtenu pour chaque patient.

AVERTISSEMENTSET PRECAUTIONS

•	À usage professionnel de diagnostic in vitro exclusivement.

•	Utilisé sur les instruments BioCLIA 6500 et BioCLIA 500 exclusivement.

•	Ne pas utiliser les réactifs au-delà des dates de péremption.

•	Le kit contient des matériaux d'origine humaine. Toutes les précautions recommandées pour la manipulation des dérivés du sang doivent être prises. Veuillez vous référer aux réglementations de sécurité en vigueur en laboratoire et aux bonnes pratiques de laboratoire.

•	Les déchets liquides et solides provenant de BioCLIA 6500 et BioCLIA 500 doivent également être traités conformément aux réglementations Nationales ou Locales.

•	Une fois ouverte, la cartouche du réactif doit être stockée dans le carrousel réfrigéré de l'instrument. Lors du premier placement du réactif dans l'instrument, veillez à ne pas renverser les réactifs.

•	Les réactifs renversés doivent être nettoyés immédiatement. Respectez toutes les réglementations environnementales Nationales et Locales lors de l'élimination des déchets.

Un nettoyage ou un rinçage inadéquat de l'instrument peut entraîner une contamination chimique des réactifs. Les résidus de produits chimiques de laboratoire courants tels que le formol, l'eau de javel, l'éthanol ou le détergent peuvent perturber l'essai. Assurez-vous de suivre la procédure de nettoyage recommandée telle qu’indiqué dans le manuel d’utilisation BioCLIA 6500 et BioCLIA 500.

Précautions

•	L'essai contient du ProClin 300 0,0015 % ~ 3 % comme agent conservateur et peut provoquer une réaction allergique cutanée par contact avec la peau. Évitez le contact avec la peau. Portez des gants de protection, des vêtements de protection et des lunettes de protection.

•	L'essai contient du TritonX-100 0,0015 %~0,5 % comme tensioactif et peut provoquer une réaction allergique cutanée par contact avec la peau. Évitez le contact avec la peau. Portez des gants de protection, des vêtements de protection et des lunettes de protection.

•	Tout incident grave impliquant le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside l'utilisateur et/ou le patient.

MATÉRIAUX FOURNIS

•	Tampon	 0,01M PBS (pH7,4).

Conservateurs : 0,0015 %＜ProClin 300 < 3 %.

Tensioactif : 0,0015 %＜Triton X-100 < 0,5 %.

•	Conjugé	 Anticorps anti-IgG humains marqués à la phosphatase alcaline (AP) dans un tampon MES 0,05 M (pH 6,0) avec stabilisant.

Conservateurs : 0,0015 %＜ProClin 300 < 3 %.

•	Microparticule	 Antigène lyophilisé recouvert sur des microparticules dans du Tris 0,02 M (pH 8).

Conservateurs : 0,0015 %＜ProClin 300 < 3 %.

| Composants | 50 Tests/kit | 100 Tests/kit |
| --- | --- | --- |
| Tampon | 1x2,5 mL | 1x5 mL |
| Conjugé | 1x6,75 mL | 1x13,5 mL |
| Microparticule | 1xsq 4 mL* | 2xsq 4 mL* |

*sq 4 mL : Chaque bouteille reconstituée avec 4 mL d’eau distillée avant d'utiliser.

MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES FOURNIS SÉPARÉMENT

| Produit | No. CATALOGUE |
| --- | --- |
| BioCLIA Autoimmune Calibrator Set, ICA | MY00246 (2x1 mL) MY00297 (4x1 mL) |
| BioCLIA Autoimmune Control Set, ICA | MY00348 (2x1 mL) MY00399 (4x1 mL) |
| BioCLIA Sample Diluent I | MY00965 |
| BioCLIA System Wash Buffer | MY00404 |
| BioCLIA System Substrate | MY00405 |
| BioCLIA 6500 | MA00243 |
| BioCLIA 500 | MA00502 |
| BioCLIA Cuvettes | MA00244 (2000 pcs/bag) MA00549 (65 pcs/box) |
| BioCLIA Silicone gasket (Small) | MV00195 |
| BioCLIA Silicone gasket (Large) | MV00196 |

MATÉRIAUX REQUIS

•	Eau distillée ou déminéralisée

STOCKAGE ET STABILITÉ

•	Conserver le kit à 2-8 ℃.

•	La durée de conservation du kit non ouvert est de 12 mois.

•	Les réactifs ouverts ou les réactifs à bord peuvent être utilisés pendant 28 jours successifs. Le logiciel de l'instruiment BioCLIA surveille l'expiration intégrée (en cours d'utilisation) de la cartouche du réactif. Le système ne permettra pas l'utilisation d'un réactif périmé.

PRÉLÈVEMENT, STOCKAGE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS

•	Le sérum veineux peut être utilisé.

•	Prélever des échantillons de sang en utilisant les procédures standard.

•	Le sérum à tester doit être clair et exempt d'hémolyse.

•	Les échantillons troubles doivent être clarifiés par centrifugation à 5 000 tr/min pendant 5 minutes avant utilisation. Pour les échantillons avec la présence de fibrine, assurez-vous que la formation complète de caillots a eu lieu avant la centrifugation des échantillons. Certains échantillons, en particulier ceux provenant de patients recevant un traitement anticoagulant, peuvent nécessiter une augmentation du temps de coagulation.

•	Les échantillons peuvent être réfrigérés à 2-8 °C jusqu'à sept jours ou conservés à -20 °C jusqu'à six mois.

•	Les échantillons peuvent être conservés à bord sur l'instrument BioCLIA à température ambiante (18-25 °C) jusqu'à 2 heures.

•	Éviter les congélations et décongélations répétées.

MODE OPÉRATOIRE

Des informations détaillées sur le fonctionnement de l'instruiment BioCLIA peuvent être obtenues dans le Manuel d’Utilisation de l'Instrument.

Notez qu'il est important d'effectuer toutes les procédures de maintenance de routine pour des performances optimales.

Reconstitution de Microparticule Lyophilisée

Reconstituez l'antigène lyophilisé recouvert de microparticules avec de l'eau distillée (4 ml d'eau distillée par bouteille). Mélangez pendant plus de 30 minutes à basse vitesse et transférez la solution dans le flacon de microparticule vide fourni. Pour la taille du kit de 100 Tests/Kit, l'utilisateur doit transférer les deux flacons de solution de microparticule reconstituée dans le flacon de microparticule vide fourni avant d'utiliser.

Dilution de l'échantillon

Les échantillons sont dilués avec le BioCLIA Sample Diluent I avant de tester (taux de dilution 1:19) par l'instrument BioCLIA automatiquement.

Calibration

Le BioCLIA Autoimmune Reagent Kit utilise une courbe maîtresse prédéfinie, spécifique au lot qui est téléchargée dans l'instrument via le code-barres fourni dans le kit. Sur la base des résultats des deux calibrateurs, la courbe de calibration spécifique à l’instrument est générée et est utilisée pour calculer la concentration à partir du ULR obtenu pour chaque patient.

Veuillez étalonner avant la première utilisation pour chaque nouveau lot de réactifs, et tous les 28 jours par la suite. Le logiciel ne permettra pas l'utilisation du lot si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Contôle

La procédure de contrôle doit être effectuée avant d'analyser les échantillons chaque jour. Les utilisateurs peuvent également ajuster la période de la procédure de contrôle en fonction de leur propre fréquence de laboratoire.

Chaque laboratoire doit établir ses propres plages de référence.

Réalisation de l’analyse

1.	Placez le kit dans n'importe quelle position vide de la chambre de réactif de l'instrument BioCLIA. Les détails du kit peuvent être téléchargés dans l'instrument en scannant le code-barres du réactif et peuvent également être définis manuellement.

2.	Les informations du calibrateur/contrôle qualité sont identifiées automatiquement lors de la lecture de leur code-barres des calibrateurs/contrôles à leur introduction dans l’analyseur.

3.	L'échantillon à tester est placé sur la chambre du rack d'échantillons de l'instrument et les informations de test correspondantes sont éditées via le logiciel pilotant l'instrument.

4.	Démarrez la procédure d'opération et toutes les étapes de traitement du calibrateur / contrôle qualité / échantillon seront exécutées automatiquement.

CALCUL DES RÉSULTATS

Le calcul et l'interprétation des résultats seront effectués automatiquement par le logiciel sur l'instrument BioCLIA.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les échantillons avec une concentration <10 RU/mL doivent être interprétés comme négatifs ;

Les échantillons avec une concentration ≥10 RU/mL doivent être interprétés comme positifs.

Les résultats du test ne reflètent que la quantité d'IgG spécifique de l'antigène présenté dans l'échantillon prélevé et doivent être diagnostiqués en conjonction avec d'autres résultats de laboratoire et cliniques.

DÉTERMINATION DE LA VALEUR SEUIL

120 échantillons cliniques, dont 30 sérums positifs, 30 sérums négatifs, 30 plasmas positifs et 30 plasmas négatifs ont été collectés et évalués. Les résultats ont été analysés à l'aide de la fonction d'efficacité du récepteur (courbe ROC) et la valeur seuil a été déterminée à 10 IU/mL.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PRÉCISION / RÉCUPÉRATION ENRICHIE

Cet essai se compose de deux échantillons de référence (faible, élevé) qui sont traçables à la norme anti-ICA de l'OMS, code CNS : 97/550. Les matériaux de référence sont testés en triple pour obtenir une valeur de M, et calculé comme suit : Écart mesuré = (M - valeur théorique) / valeur théorique x 100 %*.

La précision/récupération enrichie a été déterminée en analysant des échantillons enrichis avec des quantités connues d'anticorps anti-ICA dans une certaine matrice. Des échantillons spécifiques d'anticorps Anti-ICA positifs (bas 5 IU/mL, moyen 50 IU/mL, élevé 200 IU/mL) ont été enrichis dans deux matrices (20 et 100 IU/mL) séparément au rapport de volume de 1:9, faisant au total 8 échantillons enrichis et chaque échantillon a été testé en triple exemplaire. La récupération enrichie pour la concentration d'anticorps anti-ICA a été calculée*.

|  | Matrice 20 IU/mL |  |  | Matrice 100 IU/mL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. Enrichi | Obs | Exp. | Conc. Enrichi | Obs | Exp. | Conc. Enrichi |
| Neat | 19,62 |  | Neat | 19,62 |  | Neat |
| 5 IU/mL | 18,40 | 18,5 | 5 IU/mL | 18,40 | 18,5 | 5 IU/mL |
| 50 IU/mL | 21,87 | 23,0 | 50 IU/mL | 21,87 | 23,0 | 50 IU/mL |
| 200 IU/mL | 38,13 | 38,0 | 200 IU/mL | 38,13 | 38,0 | 200 IU/mL |

*Données représentatives ; les résultats dans les laboratoires individuels peuvent différer de ces données.

TRAÇABILITÉ

La concentration d'anticorps anti-ICA peut être attribuée à la norme anti-ICA de l'OMS, code CNS : 97/550.

PRÉCISION

Une étude basée sur les orientations du (NCCLS) document EP-A 18 a été réalisée.

Précision intra-essai : Quatre échantillons (négatifs, faibles, modérés et élevés) ont été prélevés et testés avec 10 répétitions pour chacun dans un cycle. Le coefficient de variation (CV) a été calculé pour chacun des quatre échantillons. Les résultats de précision intra-essai sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Précision inter-essai : Quatre échantillons (négatif, faible, modéré et élevé) ont été prélevés et testés avec 4 répétitions en une seule analyse, deux analyses par jour pendant 10 jours. Le coefficient de variation (CV) a été calculé pour chacun des quatre échantillons. Les résultats de précision inter-essai sont présentés dans le tableau ci-dessous. *

| Précision intra-essai : CV < 10 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intra-Essai | Échantillon1 | Échantillon2 | Échantillon3 | Échantillon4 |
| Moyen (RU/mL) | 5,02 | 21,55 | 199,03 | 377,32 |
| CV | 5,0 % | 1,6 % | 6,4 % | 11,1 % |

| Précision inter-essai : CV < 15 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inter-Essai | Échantillon1 | Échantillon2 | Échantillon3 | Échantillon4 |
| Moyen (RU/mL) | 5,05 | 21,48 | 199,20 | 374,02 |
| CV | 5,7 % | 1,4 % | 6,3 % | 6,9 % |

*Données représentatives ; les résultats dans les laboratoires individuels peuvent différer de ces données.

LIMITE DE BLANC / DETECTION (LDB/LDD)

La LDB/LDD a été déterminé conformément à la directive CLSI EP17-A. L'essai est conçu pour avoir une LdB/LdD ≤ 0,5 IU/mL.

LINÉARITÉ

La plage linéaire de l'essai est de 2 à 400 IU/mL.

La plage linéaire a été déterminée en diluant en série un échantillon contenant des niveaux élevés d'IgG spécifiques de l'antigène avec un échantillon négatif et couvrant toute la plage linéaire de l'essai selon le schéma dans CLSI EP6-A. La valeur attendue a été tracée contre la valeur observée, et une analyse de régression linéaire a été effectuée pour obtenir les valeurs de pente, d'ordonnée à l'origine et de coefficient de corrélation (r). Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous* :

| Pente | Ordonnée à l'origine | r |
| --- | --- | --- |
| 1,07 | -0,50 | 0,99 |

*Données représentatives ; les résultats dans les laboratoires individuels peuvent différer de ces données.

INTERFÉRENCE

Aucune interférence n’a été observée avec la bilirubine, l’hémoglobine, les triglycérides, le facteur rhumatoïde (FR) et les anticorps anti-souris humains (AASH) aux niveaux indiqués ci-dessous.

•	Bilirubine ≤ 40 mg/dL ;

•	Hemoglobin ≤ 150 mg/dL ;

•	Triglycerides ≤ 1.000 mg/dL ;

•	Facteur rhumatoïde (FR) ≤ 1.000 IU/mL ;

•	Anticorps anti-souris humains (AASH) ≤ 2.000 ng/mL.

COMPARAISON DES MÉTHODES

La comparaison des méthodes a été mise en œuvre en comparant les résultats d'échantillons cliniques de l'essai aux résultats de l'essai prédit. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. *

| Échantillon clinique |  | BioCLIA Autoimmune Reagent Kit, ICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | + | Total |
| Méthode Prédite | - | 58 | 2 | 60 |
|  | + | 2 | 38 | 40 |
|  | Total | 60 | 40 | 100 |

| Sensibilité | 95,0 % |
| --- | --- |
| Spécificité | 96,7 % |
| Accord total | 96,0 % |

LIMITES

•	L'efficacité de ce kit n'est confirmée que pour le sérum/plasma humain, l'applicabilité des autres types d'échantillons n'est pas vérifiée.

•	Des résultats fiables et reproductibles seront obtenus lorsque le mode opératoire est effectué conformément aux instructions et dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.

•	Le diagnostic clinique ne doit pas être établi sur les résultats d'un seul résultat de test, mais doit être interprété avec tous les résultats cliniques et de laboratoire.

SYMBOLES

|  | Numéro de Catalogue |  | Utiliser par date |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dispositif médical de diagnostic In Vitro |  | Numéro de Lot |
|  | Conserver entre +2℃ et +8℃ |  | Consulter les Instructions d'Utilisation |
|  | Fabricant |  | Représentant Autorisé dans la Communauté Européenne |
|  | Marquage CE |  | Contient Suffisamment pour<n>Tests |
|  | Risque Biologique |  | Avertissement GHS07 |

|  | Tampon |
| --- | --- |
|  | Anticorps IgG anti-humain marqué AP |
|  | Microparticules recouvertes d'antigène |
|  | Reconstituer avec de l’eau distillée avant d’utiliser |

RÉFÉRENCES

1.	Cooke A. An overview on possible mechanisms of destruction of the insulin-producing beta cell. Curr Top Microbiol Immunol 1989;164:125-42.

2.	Harrison L, Campbell I, Colman P, Chosich N, Kay T, Tait B, et al. Type 1 diabetes: immunology and immunotherapy. Adv Endocrinol Metab 1990;1:35-94.

3.	Bottazzo G, Florin-Christensen A, Doniach D. Islet-cell antibodies in diabetes mellitus with autoimmune polyendocrine deficiencies. The Lancet 1974;304:1279-83.

4.	Colman PG, Nayak RC, Campbell IL, Eisenbarth GS. Binding of cytoplasmic islet cell antibodies is blocked by human pancreatic glycolipid extracts. Diabetes 1988;37:645-52.

5.	Riley W, Maclaren N. Islet-cell antibodies are seldom transient. The Lancet 1984;323:1351-52.

6.	Soeldner JS, Tuttleman M, Srikanta S, Ganda OP, Eisenbarth GS. Insulin-dependent diabetes mellitus and autoimmunity: islet-cell autoantibodies, insulin autoantibodies, and beta-cell failure. N Engl J Med 1985;313:893-4.

7.	Eisenbarth GS, Connelly J, Soeldner JS. The "natural" history of type I diabetes. Diabetes Metab Rev 1987;3:873–91.

8.	Dean BM, Becker F, Mcnally JM, Tarn AC, Schwartz G, Gale EA, Bottazzo GF. Insulin autoantibodies in the pre-diabetic period: correlation with islet cell antibodies and development of diabetes. Diabetologia 1986;29:339-42.

9.	US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens. Jan 2001.

10.	US Department of Health and Human Services. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, Fourth Edition. Washington, DC: US Government Printing Office, May 1999.

11.	World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual. Geneva: World Health Organization. 2004.

12.	Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline - Third Edition. CLSI Document M29-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2005.

HOB Biotech Group Corp., Ltd.

C6 Building, No. 218 Xinghu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215123, Chine

INFORMATIONS DE CONTACT :

TEL (+86)512-69561996

Fax (+86)512-62956652

SITE INTERNET : www.hob-biotech.com

SERVICE CLIENT : TEL (+86)4008601202

REPRÉSENTANT EUROPE : Emergo Europe

ADRESSE/EMPLACEMENT :

Prinsessegracht 20, 2514 AP La Haye, Pays-Bas

Le eIFU est disponible sur le site Internet :

http://en.hob-biotech.com/usercenter/login.aspx

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour une assistance technique, contactez votre Distributeur National.

Date d’émission : 28 sept. 2022

Numéro de contrôle des modifications : CN22092E

Version : A/0 (FR)