BioCLIA Autoimmune Reagent Kit, Scl-70

(Essai immunologique microparticulaire chimiluminescent)

| Taille du kit | No. Cat. | Code de GTIN |
| --- | --- | --- |
| 50 Tests/kit | MY00103 | 06924030402181 |
| 100 Tests/kit | MY00154 | 06924030402693 |

USAGE PRÉVU

L'essai BioCLIA Autoimmune Reagent Kit, Scl-70 est destiné à la mesure in vitro semi-quantitative des anticorps IgG dirigés contre le Scl-70 dans le sérum/plasma humain comme une aide dans le diagnostic des maladies liés aux anticorps anti-nucléaire (AAN) en conjonction avec d’autres résultats de laboratoire et cliniques. Il s'agit d'un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à un usage professionnel en laboratoire.

RÉSUMÉ ET EXPLICATION DU TEST

L'anticorps antinucléaire (AAN) est une classe d’auto-anticorps possédant des différentes affinités de liaisons spécifiques à différents antigènes nucléaires. En règle générale, les AANs comprend des anticorps d’antigène nucléaire extractibles (ANE) et des anticorps d’antigène nucléaire non extractibles. 1 L’identification des AANs a une corrélation significative avec le diagnostic du syndrome de Sharp (MCTD), du Lupus érythémateux disséminé (LED), du syndrome de Sjögren, de la sclérose systémique progressive, de la polymyosite/dermatomyosite, du syndrome de chevauchement et des cas rares de sclérose systémique progressive(Syndrome de CREST).

La cible antigénique des anticorps anti-Scl-70 est la topoisomérase I. 6 L'ADN topoisomérase I existe dans le nucléoplasme et présente une concentration élevée dans le nucléole, participant à la libération partielle de l'effet spirale dans l'ADN pour la réplication et la transcription.

Les anticorps anti-Scl-70 sont des marqueurs spécifiques des patients atteints de sclérose systémique (spécificité de 98-100 %). 2 Les anticorps anti-Scl-70 sont associés à des lésions cutanées diffuses et à une fibrose pulmonaire. La sensibilité des anticorps pour la sclérose est d'environ 34 %, mais elle est plus élevée pour les cas d'atteinte cutanée diffuse (40 %) et plus faible pour l'atteinte cutanée limitée (10 %). La spécificité des anticorps est de 98 % et 99,6 % dans d'autres maladies rhumatismales et des individus normaux, respectivement. 3, 4 En plus de la sclérose, ces anticorps sont présents chez environ 5 % des personnes atteintes de LED. 5

PRINCIPES DE LA PROCÉDURE

BioCLIA Autoimmune Reagent Kit est un immunodosage en deux étapes. L'antigène biotinylé d'intérêt est mélangé avec des microparticules magnétiques recouvertes de streptavidine. L'IgG spécifique dans le sérum/plasma du patient réagit avec ceux-ci pour former un complexe IgG-antigène. Après incubation, une étape de lavage élimine les molécules non spécifiquement liées. Par la suite, des anticorps anti-IgG humaines marqués par une enzyme (conjugué) sont ajoutés et ceux-ci se lient au complexe IgG-antigène. Après une nouvelle incubation, une deuxième étape de lavage élimine le conjugué non lié.

Ensuite, l'ajout de substrat entraîne l'émission de lumière et l'intensité de l'unité de lumière relative (ULR) est mesurée. L'intensité de l'unité de lumière relative (ULR) est proportionnelle à la quantité d'IgG spécifique de l'antigène présente dans l'échantillon.

Le BioCLIA Autoimmune Reagent Kit utilise une courbe maîtresse prédéfinie, spécifique au lot qui est téléchargée dans l'instrument via le code-barres fourni dans le kit. Sur la base des résultats des deux calibrateurs, la courbe de calibration spécifique à l’instrument est générée et est utilisée pour calculer la concentration à partir du ULR obtenu pour chaque patient.

AVERTISSEMENTSET PRECAUTIONS

	À usage professionnel de diagnostic in vitro exclusivement.

	Utilisé sur les instruments BioCLIA 6500 et BioCLIA 500 exclusivement.

	Ne pas utiliser les réactifs au-delà des dates de péremption.

	Le kit contient des matériaux d'origine humaine. Toutes les précautions recommandées pour la manipulation des dérivés du sang doivent être prises. Veuillez vous référer aux réglementations de sécurité en vigueur en laboratoire et aux bonnes pratiques de laboratoire.

	Les déchets liquides et solides provenant de BioCLIA 6500 et BioCLIA 500 doivent également être traités conformément aux réglementations Nationales ou Locales.

	Une fois ouverte, la cartouche du réactif doit être stockée dans le carrousel réfrigéré de l'instrument. Lors du premier placement du réactif dans l'instrument, veillez à ne pas renverser les réactifs.

	Les réactifs renversés doivent être nettoyés immédiatement. Respectez toutes les réglementations environnementales Nationales et Locales lors de l'élimination des déchets.

Un nettoyage ou un rinçage inadéquat de l'instrument peut entraîner une contamination chimique des réactifs. Les résidus de produits chimiques de laboratoire courants tels que le formol, l'eau de javel, l'éthanol ou le détergent peuvent perturber l'essai. Assurez-vous de suivre la procédure de nettoyage recommandée telle qu’indiqué dans le manuel d’utilisation BioCLIA 6500 et BioCLIA 500.

Précautions

	L'essai contient du ProClin 300 0,0015 % ~ 0,6 % comme agent conservateur et peut provoquer une réaction allergique cutanée par contact avec la peau. Évitez le contact avec la peau. Portez des gants de protection, des vêtements de protection et des lunettes de protection.

	L’essai contient du 5-Bromo-5-Nitro-1, 3-Dioxane (BND) < 1 % comme conservateur pouvant provoquer une réaction allergique cutanée par contact avec la peau. Évitez le contact avec la peau. Portez des gants de protection, des vêtements de protection et des lunettes de protection.

	Tout incident grave impliquant le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du Pays dans lequel réside l'utilisateur et/ou le patient.

MATÉRIAUX FOURNIS

	Antigène	Antigène biotinylé lyophilisé.

| ANTIGEN | BIOT |  |
| --- | --- | --- |
| RCNS | H2O | DIST |

Conservateurs : 5-Bromo-5-Nitro-1, 3-Dioxane (BND) < 1 %.

•	Conjugé	 Anticorps anti-IgG humains marqués à la phosphatase alcaline (AP) dans un tampon MES 0,05 M (pH 6,0) avec stabilisant.

| CONJ | AP | G |
| --- | --- | --- |

Conservateurs: 0,0015%＜ProClin 300 < 0,6%.

•	Microparticule	 Les microparticules sont recouvertes de streptavidine dans 0,01M PBS (pH 7.4).

| M | STREP |
| --- | --- |

Conservateurs : 5-Bromo-5-Nitro-1, 3-Dioxane (BND) < 1 %.

| Composants | 50 Tests/kit | 100 Tests/kit |
| --- | --- | --- |
| Antigène | 1 x sq 4 mL* | 2 x sq 4 mL* |
| Conjugé | 1 x 6,75 mL | 1 x 13,5 mL |
| Microparticule | 1 x 2,5 mL | 1 x 5 mL |

*sq 4 mL : Chaque bouteille reconstituée avec 4 mL d’eau distillée avant d'utiliser.

MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES FOURNIS SÉPARÉMENT

| Produit | No. CATALOGUE |
| --- | --- |
| BioCLIA Autoimmune Calibrator Set, Scl-70 | MY00205 (2 x 1 mL) MY00256 (4 x 1 mL) |
| BioCLIA Autoimmune Control Set, Scl-70 | MY00307 (2 x 1 mL) MY00358 (4 x 1 mL) |
| BioCLIA Sample Diluent I | MY00965 |
| BioCLIA System Wash Buffer | MY00404 |
| BioCLIA System Substrate | MY00405 |
| BioCLIA 6500 | MA00243 |
| BioCLIA 500 | MA00502 |
| BioCLIA Cuvettes | MA00244 (2000 pcs/bag) MA00549 (65 pcs/box) |
| BioCLIA Silicone gasket (Small) | MV00195 |
| BioCLIA Silicone gasket (Large) | MV00196 |

MATÉRIAUX REQUIS

	Eau distillée ou déminéralisée

STOCKAGE ET STABILITÉ

	Conserver le kit à 2-8 ℃.

	La durée de conservation du kit non ouvert est de 12 mois.

	Les réactifs ouverts ou les réactifs à bord peuvent être utilisés pendant 28 jours successifs. Le logiciel de l'instruiment BioCLIA surveille l'expiration intégrée (en cours d'utilisation) de la cartouche du réactif. Le système ne permettra pas l'utilisation d'un réactif périmé.

PRÉLÈVEMENT, STOCKAGE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS

	Le sérum veineux peut être utilisé.

	Prélever des échantillons de sang en utilisant les procédures standard.

	Le sérum à tester doit être clair et exempt d'hémolyse.

	Les échantillons troubles doivent être clarifiés par centrifugation à 5 000 tr/min pendant 5 minutes avant utilisation. Pour les échantillons avec la présence de fibrine, assurez-vous que la formation complète de caillots a eu lieu avant la centrifugation des échantillons. Certains échantillons, en particulier ceux provenant de patients recevant un traitement anticoagulant, peuvent nécessiter une augmentation du temps de coagulation.

	Les échantillons peuvent être réfrigérés à 2-8 °C jusqu'à sept jours ou conservés à -20 °C jusqu'à six mois.

	Les échantillons peuvent être conservés à bord sur l'instrument BioCLIA à température ambiante (18-25 °C) jusqu'à 2 heures.

	Éviter les congélations et décongélations répétées.

MODE OPÉRATOIRE

Des informations détaillées sur le fonctionnement de l'instruiment BioCLIA peuvent être obtenues dans le Manuel d’Utilisation de l'Instrument.

Notez qu'il est important d'effectuer toutes les procédures de maintenance de routine pour des performances optimales.

Reconstitution d'Antigène Biotinylé Lyophilisé

Reconstituer l’antigène biotinylé lyophilisé avec de l’eau distillée (4 mL d’eau distillée par bouteille). Mélanger pendant plus de 30 minutes à basse vitesse et transférer la solution dans le flacon vide fourni. Pour la taille du kit de 100 Tests/Kit, l'utilisateur doit transférer les deux flacons de solution reconstituée dans le flacon vide fourni avant d'utiliser.

Dilution de l'échantillon

Les échantillons sont dilués avec le BioCLIA Sample Diluent I avant de tester (taux de dilution 1:19) par l'instrument BioCLIA automatiquement.

Calibration

Le BioCLIA Autoimmune Reagent Kit utilise une courbe maîtresse prédéfinie, spécifique au lot qui est téléchargée dans l'instrument via le code-barres fourni dans le kit. Sur la base des résultats des deux calibrateurs, la courbe de calibration spécifique à l’instrument est générée et est utilisée pour calculer la concentration à partir du ULR obtenu pour chaque patient.

Veuillez étalonner avant la première utilisation pour chaque nouveau lot de réactifs, et tous les 28 jours par la suite. Le logiciel ne permettra pas l'utilisation du lot si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Contrôle

La procédure de contrôle doit être effectuée avant d'analyser les échantillons chaque jour. Les utilisateurs peuvent également ajuster la période de la procédure de contrôle en fonction de leur propre fréquence de laboratoire.

Chaque laboratoire doit établir ses propres plages de référence.

Réalisation de l’analyse

1.	Placez le kit dans n'importe quelle position vide de la chambre de réactif de l'instrument BioCLIA. Les détails du kit peuvent être téléchargés dans l'instrument en scannant le code-barres du réactif et peuvent également être définis manuellement.

2.	Les informations du calibrateur/contrôle qualité sont identifiées automatiquement lors de la lecture de leur code-barres des calibrateurs/contrôles à leur introduction dans l’analyseur.

3.	L'échantillon à tester est placé sur la chambre du rack d'échantillons de l'instrument et les informations de test correspondantes sont éditées via le logiciel pilotant l'instrument.

4.	Démarrez la procédure d'opération et toutes les étapes de traitement du calibrateur / contrôle qualité / échantillon seront exécutées automatiquement.

CALCUL DES RÉSULTATS

Le calcul et l'interprétation des résultats seront effectués automatiquement par le logiciel sur l'instrument BioCLIA.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les échantillons avec une concentration <20 RU/mL doivent être interprétés comme négatifs ;

Les échantillons avec une concentration ≥20 RU/mL doivent être interprétés comme positifs.

Les résultats du test ne reflètent que la quantité d'IgG spécifique de l'antigène présente dans l'échantillon et doivent être diagnostiqués en conjonction avec d'autres résultats de laboratoire et cliniques.

DÉTERMINATION DE LA VALEUR SEUIL

120 échantillons cliniques, dont 30 sérums positifs, 30 sérums négatifs, 30 plasmas positifs et 30 plasmas négatifs ont été collectés et évalués. Les résultats ont été analysés à l'aide de la fonction d'efficacité du récepteur (courbe ROC) et la valeur seuil a été déterminée à 20 RU/mL.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PRÉCISION / RÉCUPÉRATION ENRICHIE

La précision/récupération enrichie a été déterminée en analysant des échantillons enrichis avec des quantités connues d'anticorps dans la matrice d'échantillon. Des échantillons positifs pour des anticorps spécifiques (bas 100 RU/mL, moyen 200 RU/mL, élevé 300 RU/mL) ont été enrichis dans deux matrices (50 et 100 RU/mL) séparément au rapport de volume de 1:9, ce qui fait au total 6 échantillons enrichis et chaque échantillon a été testé en triple exemplaire. La récupération enrichie pour la concentration d'autoanticorps dirigés contre un antigène spécifique a été calculée. *

|  | Matrice 50 RU/mL |  |  | Matrice 100 RU/mL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conc. Enrichi | Obs | Exp. | Obs/Exp | Obs | Exp. | Obs/Exp |
| Neat | 49,02 |  |  | 98,88 |  |  |
| 100 RU/mL | 53,03 | 54,1 | 98,0 % | 96,81 | 99,0 | 97,8 % |
| 200 RU/mL | 63,64 | 64,1 | 99,3 % | 109,45 | 109,0 | 100,4 % |
| 300 RU/mL | 74,99 | 74,1 | 101,2 % | 122,06 | 119,0 | 102,6 % |

*Données représentatives ; les résultats dans les laboratoires individuels peuvent différer de ces données.

TRAÇABILITÉ

Ce système d'essai est calibré en unités arbitraires relatives puisqu'aucune préparation de référence internationale n'est disponible pour cet essai. Les valeurs rapportées ont été déterminées avec plusieurs analyses sur BioCLIA 6500 et BioCLIA 500 en utilisant des réactifs spécifiques par rapport à une norme interne.

PRÉCISION

Une étude basée sur les orientations du (NCCLS) document EP-A 18 a été réalisée.

Précision intra-essai : Quatre échantillons (négatifs, faibles, modérés et élevés) ont été prélevés et testés avec 10 répétitions pour chacun dans un cycle. Le coefficient de variation (CV) a été calculé pour chacun des quatre échantillons. Les résultats de précision intra-essai sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Précision inter-essai : Quatre échantillons (négatif, faible, modéré et élevé) ont été prélevés et testés avec 4 répétitions en une seule analyse, deux analyses par jour pendant 10 jours. Le coefficient de variation (CV) a été calculé pour chacun des quatre échantillons. Les résultats de précision inter-essai sont présentés dans le tableau ci-dessous. *

Précision intra-essai : CV < 10 %

| Intra-Essai | Échantillon1 | Échantillon2 | Échantillon3 | Échantillon4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyen (RU/mL) | 9,92 | 20,08 | 99,30 | 350,73 |
| CV | 1,1 % | 1,4 % | 0,7 % | 1,1 % |

Précision inter-essai : CV < 15 %

| Inter-Essai | Échantillon1 | Échantillon2 | Échantillon3 | Échantillon4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyen (RU/mL) | 10,12 | 19,69 | 100,13 | 352,64 |
| CV | 5,5 % | 5,5 % | 4,5 % | 2,6 % |

*Données représentatives ; les résultats dans les laboratoires individuels peuvent différer de ces données.

LIMITE DE BLANC / DETECTION (LDB/LDD)

La LDB/LDD a été déterminé conformément à la directive CLSI EP17-A. L'essai est conçu pour avoir une LdB/LdD ≤ 0,5 RU/mL.

LINÉARITÉ

La plage linéaire de l'essai est de 2 à 400 RU/mL.

La plage linéaire a été déterminée en diluant en série un échantillon contenant des niveaux élevés d'IgG spécifiques de l'antigène avec un échantillon négatif et couvrant toute la plage linéaire de l'essai selon le schéma CLSI EP6-A. La valeur attendue a été tracée par rapport à la valeur observée, et une analyse de régression linéaire a été effectuée pour obtenir les valeurs de pente, d'interception et de coefficient de corrélation (r). Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous* :

| Pente | Ordonnée à l'origine | r |
| --- | --- | --- |
| 1,01 | -0,83 | 0,99 |

*Données représentatives ; les résultats dans les laboratoires individuels peuvent différer de ces données.

INTERFÉRENCE

Aucune interférence n’a été observée avec la bilirubine, l’hémoglobine, les triglycérides, le facteur rhumatoïde (FR) et les anticorps anti-souris humains (AASH) aux niveaux indiqués ci-dessous.

	Bilirubine ≤ 40 mg/dL ;

	Hemoglobin ≤ 150 mg/dL ;

	Triglycerides ≤ 1.000 mg/dL ;

	Facteur rhumatoïde (FR) ≤ 1.000 IU/mL ;

	Anticorps anti-souris humains (AASH) ≤ 2.000 ng/mL.

COMPARAISON DES MÉTHODES

La comparaison des méthodes a été mise en œuvre en comparant les résultats d'échantillons cliniques de l'essai aux résultats de l'essai prédit. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Échantillon clinique |  | BioCLIA Autoimmune Reagent Kit, Scl-70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | + | Total |
| Méthode Prédite | - | 82 | 0 | 82 |
|  | + | 1 | 17 | 18 |
|  | Total | 83 | 17 | 100 |

| Sensibilité | 94,4 % |
| --- | --- |
| Spécificité | 100,0 % |
| Accord total | 99,0 % |

LIMITES

•	L'efficacité de ce kit n'est confirmée que pour le sérum/plasma humain, l'applicabilité des autres types d'échantillons n'est pas vérifiée.

•	Des résultats fiables et reproductibles seront obtenus lorsque le mode opératoire est effectué conformément aux instructions et dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.

•	Le diagnostic clinique ne doit pas être établi sur les résultats d'un seul résultat de test, mais doit être interprété avec tous les résultats cliniques et de laboratoire.

SYMBOLES

|  | Numéro de Catalogue |  | Utiliser par date |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dispositif médical de diagnostic In Vitro |  | Numéro de Lot |
|  | Conserver entre +2 ℃ et +8 ℃ |  | Consulter les Instructions d'Utilisation |
|  | Fabricant |  | Représentant Autorisé dans la Communauté Européenne |
|  | Marquage CE |  | Contient Suffisamment pour<n>Tests |
|  | Risque Biologique |  | Avertissement GHS07 |

| ANTIGEN; BIOT. | Antigène biotinylé |
| --- | --- |
| CONJ; AP; G. | Anticorps IgG anti-humain marqué AP |
| M; STREP. | Microparticules recouvertes de streptavidine |
| RCNS; H2O; DIST. | Reconstituer avec de l’eau distillée avant d’utiliser |

RÉFÉRENCES

1.	Tan EM. Autoantibodies to nuclear antigens (ANA): their immunobiology and medicine. Advances in Immunology 1982;33:167-240.

2.	Jimenez SA, Derk CT. Following the molecular pathways toward an understanding of the pathogenesis of systemic sclerosis. Annals of internal medicine 2004;140:37-

50.

3 Kavanaugh A, Tomar R, Reveille J, Solomon DH, Homburger HA. Guidelines for clinical use of the antinuclear antibody test and tests for specific autoantibodies to nuclear antigens. Archives of pathology & laboratory medicine 2000;124:71-81.

4.	Ho KT, Reveille JD. The clinical relevance of autoantibodies in scleroderma. Arthritis Res Ther 2003;5:1.

5.	Mahler M, Silverman ED, Schulte-Pelkum J, Fritzler MJ. Anti-Scl-70 (topo-I) antibodies in SLE: myth or reality? Autoimmunity reviews 2010;9:756-60.

6.	Guldner H-H, Szostecki C, Vosberg H-P, Lakomek H-J, Penner E, Bautz FA. Scl 70 autoantibodies from scleroderma patients recognize a 95 kDa protein identified as DNA topoisomerase I. Chromosoma 1986;94:132-38.

7.	US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens. Jan 2001.

8.	US Department of Health and Human Services. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, Fourth Edition. Washington, DC: US Government Printing Office, May 1999.

9.	World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual. Geneva: World Health Organization. 2004.

10.	Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline - Third Edition. CLSI Document M29-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2005.

11.	Kumar Y, Bhatia A, Minz RW. Antinuclear antibodies and their detection methods in diagnosis of connective tissue diseases: a journey revisited. Diagnostic Pathology 2009;4:1-10.

HOB Biotech Group Corp., Ltd.

C6 Building, No. 218 Xinghu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215123, Chine

HOB Biotech Group Corp., Ltd.

C6 Building, No. 218 Xinghu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215123, Chine

INFORMATIONS DE CONTACT :

TEL (+86)512-69561996

Fax (+86)512-62956652

SITE INTERNET : www.hob-biotech.com

SERVICE CLIENT : TEL (+86)4008601202

REPRÉSENTANT EUROPE : Emergo Europe

ADRESSE/EMPLACEMENT :

Prinsessegracht 20, 2514 AP La Haye, Pays-Bas

Le eIFU est disponible sur le site Internet :

http://en.hob-biotech.com/usercenter/login.aspx

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour une assistance technique, contactez votre Distributeur National.

Date d'émission : 28 sept. 2022

Numéro de contrôle des modifications : CN22092E

Version : A/0 (FR)